## Sheet1
シンプキンの方法によるしゃへい計算例
歯科診療室の遮蔽計算
１．木材
100kVp |  | 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ(mm) | 透過率
|  |  | 0.00723 | 0.000894 | 1.316 | 50 | 67.28%
２．木材
70kVp |  | 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ | 透過率
|  |  | 0.00855 | 0.000539 | 1.194 | 50 | 63.87%
[15 empty] | 1.1237 | 1.063
|  | K(μGy/(mAs)) | Dt | W(mAs) | E/Ka(Sv/Gy) | U | T | d2(m) | d3(m) | a | F |  |  |  | 1.6092 | 1.666
100kVp |  | 77.0333 | 67.28% | 19500 | 1.433 | 1 | 1 | 2 | 0.54 | 0.2232% | 100 |  |  |  | 1.8082 | 1.771
125kVp |  | 35.9925 | 57.07% | 19500 | 1.433 | 1 | 1 | 2 | 0.54 | 0.2232% | 100 |  |  |  | 1.6845 | 1.708
[15 empty] | 67.28% | 0.63868
| 実効稼働負荷 | 300 | mAs/d
一人あたりの実効稼働負荷 | 30 | mAs
一人あたりの撮影数 | 1 | 回
一日の患者数 | 10 | 人／日
１週間の診療日数 | 5 | 日／週
1 | 100kVp | 692.9302 | μSv/3月間
2 | 70kVp | 274.6349 | μSv/3月間
Ｘ線装置から利用線錐方向に１ｍ離れた地点での空気カーマ
| kVp | kVp | kVp | kVp
| 150 | 125 | 100 | 70
| 9.592 | 7.0795 | 4.622 | 2.1596 | mGy/(mA min)
| 159.8667 | 117.9917 | 77.0333 | 35.9925 | μGy/(mA sec)
散乱係数 | 8.034 | 7.0255 | 6.2032 | 5.5565 | 5.0751 | 4.7484 | 4.566 | 4.5176 | 4.5925 | 4.7805 | 5.071 | 5.4536 | 5.9179 | 6.4533 | 7.0496 | 7.6961 | 8.3825 | 9.0984 | 9.8332 | 3.5805 | 3.6605 | 3.7405 | 3.8205 | 3.9005 | 3.9805 | 4.0605 | 4.1405 | 4.2205 | 4.3005 | 4.3805 | 4.4605 | 4.5405 | 4.6205 | 4.7005 | 4.7805 | 4.8605 | 4.9405 | 5.0205 | 5.1005 | 5.1805 | 5.2605 | 5.3405 | 5.4205 | 5.5005 | 5.5805
kVp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
散乱係数 | 8.034 | 7.0255 | 6.2032 | 5.5565 | 5.0751 | 4.7484 | 4.566 | 4.5176 | 4.5925 | 4.7805 | 5.071 | 5.4536 | 5.9179 | 6.4533 | 7.0496 | 7.6961 | 8.3825 | 9.0984 | 9.8332 | 3.5805 | 3.6605 | 3.7405 | 3.8205 | 3.9005 | 3.9805 | 4.0605 | 4.1405 | 4.2205 | 4.3005 | 4.3805 | 4.4605 | 4.5405 | 4.6205 | 4.7005 | 4.7805 | 4.8605 | 4.9405 | 5.0205 | 5.1005 | 5.1805 | 5.2605 | 5.3405 | 5.4205 | 5.5005 | 5.5805
散乱係数 | 0.32136 | 0.28102 | 0.24813 | 0.22226 | 0.203 | 0.18993 | 0.18264 | 0.1807 | 0.1837 | 0.19122 | 0.20284 | 0.21814 | 0.23671 | 0.25813 | 0.28198 | 0.30784 | 0.3353 | 0.36394 | 0.39333 | 0.14322 | 0.14642 | 0.14962 | 0.15282 | 0.15602 | 0.15922 | 0.16242 | 0.16562 | 0.16882 | 0.17202 | 0.17522 | 0.17842 | 0.18162 | 0.18482 | 0.18802 | 0.19122 | 0.19442 | 0.19762 | 0.20082 | 0.20402 | 0.20722 | 0.21042 | 0.21362 | 0.21682 | 0.22002 | 0.22322
θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  | 1.4696 | 1.2976 | 1.1623 | 1.0616 | 0.99328 | 0.95514 | 0.945 | 0.96068 | 1 | 1.0608 | 1.1408 | 1.2379 | 1.3499 | 1.4747 | 1.6099 | 1.7535 | 1.9032 | 2.0569