## Sheet1
シンプキンの方法によるしゃへい計算例
手術室で外科用イメージを使う場合のしゃへい計算（散乱エックス線）
ステンレスの扉のしゃへい
透視 NCRP 147 Appendix C
１．鉄で近似 |  | 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ(mm) | 透過率
|  |  | 0.2331 | 2.213 | 0.8051 | 2.5 | 8.492%
２．ガラスで近似 |  | 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ | 透過率
|  |  | 0.0386 | 0.08091 | 0.852 | 10 | 39.52% | [7 empty] | 鉄 | ガラス | コンクリート
[15 empty] | 10.4938 | 3.0961 | 3.5785
3．コンクリートで近似 |  | 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ | 透過率 | [7 empty] | 1.5987 | 1.3894 | 3.156
|  |  | 0.0363 | 0.0936 | 0.5955 | 50 | 2.636% | [7 empty] | 16.7761 | 4.3017 | 11.2939
[15 empty] | 7.2823 | 2.2056 | 8.7154
[15 empty] | 8.492% | 0.39518 | 0.026364
|  | K(μGy/(mAs) | Dt | W(mAs) | E/Ka(Sv/Gy) | U | T | d2(m) | d3(m) | a | F
| 鉄 | 160 | 8.492% | 390000 | 1.433 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 0.15% | 400
| ガラス | 160 | 39.52% | 390000 | 1.433 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 0.15% | 400
| コンクリート | 160 | 2.636% | 390000 | 1.433 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 0.0015 | 400
| 透視管電流 | 5 | mA
| 透視時間 | 10 | 分
| 一日の患者数 | 2 | 人
| 実効稼働負荷 | 6000 | mAs/d
| 鉄 | 1112.2777 | μSv/3月間
| ガラス | 5176.2528 | μSv/3月間
Ｘ線装置から利用線錐方向に１ｍ離れた地点での空気カーマ
| kVp | 50 | 60 | 80 | 100 | 120
| mGy/(mA min) | 1.048 | 1.5382 | 2.8932 | 4.622 | 6.5742
| μGy/(mA sec) | 17.4667 | 25.6371 | 48.2195 | 77.0333 | 109.5699
コンクリート
比重 | 2.1
厚み, cm | 10
| エネルギー | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
| 全減弱係数 | 0.3324 | 0.2566 | 0.1934 | 0.1673 | 0.15614 | 0.1394
| 線減弱係数 | 0.69804 | 0.53886 | 0.40614 | 0.35133 | 0.32789 | 0.29274
| 透過割合 | 0.00092993 | 0.0045684 | 0.017225 | 0.029798 | 0.037668 | 0.053536
kVp | 100 | kV
照射野面積 | 400 | cm3
θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
散乱係数 | 8.034 | 7.0255 | 6.2032 | 5.5565 | 5.0751 | 4.7484 | 4.566 | 4.5176 | 4.5925 | 4.7805 | 5.071 | 5.4536 | 5.9179 | 6.4533 | 7.0496 | 7.6961 | 8.3825 | 9.0984 | 9.8332
散乱係数 | 0.08034 | 0.070255 | 0.062032 | 0.055565 | 0.050751 | 0.047484 | 0.04566 | 0.045176 | 0.045925 | 0.047805 | 0.05071 | 0.054536 | 0.059179 | 0.064533 | 0.070496 | 0.076961 | 0.083825 | 0.090984 | 0.098332
相対値 |  | 1.4696 | 1.2976 | 1.1623 | 1.0616 | 0.99328 | 0.95514 | 0.945 | 0.96068 | 1 | 1.0608 | 1.1408 | 1.2379 | 1.3499 | 1.4747 | 1.6099 | 1.7535 | 1.9032 | 2.0569
Note on I19: 被写体と壁の距離
Note on J19: エックス線管と被写体の距離