## 資料９
資料 ９ 散乱角90度における照射野400cm２の組織類似ファントムから１メートルの距離
における空気カーマのファントムに入射する一次エックス線に対する百分率
散乱角90度について、式(5)より求めた。
|  | 管電圧 （kV） | 空気カーマの百分率
|  | 25 | 0.14135
|  | 30 | 0.14455
|  | 35 | 0.14775
|  | 40 | 0.15095
|  | 45 | 0.15415
|  | 50 | 0.15735
|  | 55 | 0.16055
|  | 60 | 0.16375
|  | 65 | 0.16695
|  | 70 | 0.17015
|  | 75 | 0.17335
|  | 80 | 0.17655
|  | 85 | 0.17975
|  | 90 | 0.18295
|  | 95 | 0.18615
|  | 100 | 0.18935
|  | 105 | 0.19255
|  | 110 | 0.19575
|  | 115 | 0.19895
|  | 120 | 0.20215
|  | 125 | 0.20535
|  | 130 | 0.20855
|  | 135 | 0.21175
|  | 140 | 0.21495
|  | 145 | 0.21815
|  | 150 | 0.22135

## 資料８
資料 ８ 大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層（ｔ１/２）及び1/10価層（ｔ１/１０）
表１のパラメータを用いて式（４）により、半価層は透過率１×10ー４から５×１０－５、1/10価層は透過率１×10ー４から１×１０－５の
しゃへい体の厚さの差の値として求めた。（コンクリートの密度は2.35g/cm3。）
（単位：mm）
管電圧 (kV) | 鉛 |  | コンクリート |  | 鉄 |  | ガラス |  | 石膏 |  | 木材
| 半価層 | 1/10価層 | 半価層 | 1/10価層 | 半価層 | 1/10価層 | 半価層 | 1/10価層 | 半価層 | 1/10価層 | 半価層 | 1/10価層
25 | 0.012 | 0.04 | 1.36 | 4.74 | 0.061 | 0.21 | 1.44 | 5 | 3.53 | 12.2 | 23.8 | 81.8
30 | 0.015 | 0.053 | 1.86 | 6.41 | 0.08 | 0.28 | 1.96 | 6.74 | 4.84 | 16.7 | 28.5 | 96.8
35 | 0.021 | 0.071 | 2.53 | 8.59 | 0.11 | 0.38 | 2.68 | 9.09 | 6.87 | 23.6 | 34.5 | 116
50 | 0.067 | 0.23 | 6.36 | 21.8 | 0.36 | 1.22 | 7.01 | 23.4 | 17.55 | 58.6 | 64.4 | 214
55 | 0.079 | 0.27 | 7.66 | 26.3 | 0.44 | 1.49 | 7.99 | 26.7 | 20 | 66.8 | 68.5 | 228
60 | 0.094 | 0.32 | 9.25 | 31.7 | 0.56 | 1.88 | 9.18 | 30.6 | 23.1 | 76.8 | 72.9 | 242
65 | 0.11 | 0.37 | 11 | 37.5 | 0.73 | 2.44 | 10.5 | 35.1 | 26.5 | 88 | 77.1 | 256
70 | 0.13 | 0.42 | 12.6 | 42.6 | 0.94 | 3.15 | 11.9 | 39.6 | 30 | 99.8 | 81.1 | 269
75 | 0.15 | 0.49 | 13.8 | 46.4 | 1.17 | 3.92 | 13 | 43.4 | 33.5 | 111.3 | 84.5 | 281
80 | 0.17 | 0.57 | 14.7 | 49.2 | 1.39 | 4.63 | 13.9 | 46.4 | 36.7 | 122 | 87.7 | 291
85 | 0.2 | 0.66 | 15.3 | 51.4 | 1.58 | 5.25 | 14.7 | 48.7 | 39.7 | 132 | 90.2 | 300
90 | 0.23 | 0.75 | 15.9 | 53.3 | 1.73 | 5.77 | 15.2 | 50.6 | 42.4 | 141 | 92.3 | 307
95 | 0.25 | 0.84 | 16.5 | 55.2 | 1.87 | 6.23 | 15.7 | 52.2 | 44.9 | 149 | 94.4 | 314
100 | 0.28 | 0.92 | 17 | 57.1 | 2.02 | 6.72 | 16.2 | 53.8 | 47.3 | 157 | 95.9 | 319
105 | 0.29 | 0.97 | 17.7 | 59.1 | 2.2 | 7.33 | 16.7 | 55.6 | 49.6 | 165 | 98.3 | 327
110 | 0.3 | 1 | 18.3 | 61 | 2.42 | 8.06 | 17.3 | 57.4 | 51.9 | 172 | 100 | 333
115 | 0.3 | 1.01 | 18.8 | 62.8 | 2.68 | 8.91 | 17.9 | 59.4 | 54 | 179 | 101 | 336
120 | 0.3 | 1.02 | 19.3 | 64.3 | 2.96 | 9.84 | 18.4 | 61.3 | 56.1 | 186 | 103 | 342
125 | 0.31 | 1.02 | 19.7 | 65.6 | 3.24 | 10.79 | 19 | 63 | 58.1 | 193 | 105 | 350
130 | 0.31 | 1.04 | 20.1 | 66.8 | 3.51 | 11.67 | 19.5 | 64.7 | 60 | 199 | 107 | 356
135 | 0.32 | 1.06 | 20.4 | 67.8 | 3.76 | 12.51 | 19.9 | 66.1 | 61.8 | 205 | 110 | 365
140 | 0.32 | 1.09 | 20.7 | 68.8 | 4.01 | 13.34 | 20.3 | 67.6 | 63.7 | 212 | 112 | 372
145 | 0.33 | 1.13 | 21 | 69.9 | 4.28 | 14.23 | 20.8 | 69 | 65.6 | 218 | 113 | 377
150 | 0.34 | 1.18 | 21.4 | 71 | 4.61 | 15.32 | 21.2 | 70.5 | 67.3 | 224 | 115 | 383

## 資料１
資料 1 エックス線装置の管電圧と利用線錐方向の１メートルの距離における
空気カーマ・換算係数及び実効線量
| 管電圧 (kV) | 空気カーマ （μGy/mAs） | 換算係数１） (E/Ka） | 実効線量２） （μSv/mAs)
| 25 | 23.4521 | 0.295３） | 6.9184
| 30 | 43.55 | 0.416 | 18.1168
| 35 | 67.3021 | 0.624３） | 41.9965
| 50 | 17.5 | 1.106 | 19.355
| 55 | 21.2958 | 1.220３) | 25.9809
| 60 | 25.6771 | 1.308 | 33.5856
| 65 | 30.6046 | 1.367３） | 41.8365
| 70 | 36.0392 | 1.407 | 50.7072
| 75 | 41.9417 | 1.424３） | 59.7249
| 80 | 48.2728 | 1.433 | 69.1749
| 85 | 54.9934 | 1.433 | 78.8055
| 90 | 62.0643 | 1.433 | 88.9381
| 95 | 69.4462 | 1.433 | 99.5164
| 100 | 77.1 | 1.433 | 110.4843
| 105 | 84.9865 | 1.433 | 121.7856
| 110 | 93.0664 | 1.433 | 133.3642
| 115 | 101.3006 | 1.433 | 145.1638
| 120 | 109.6499 | 1.433 | 157.1283
| 125 | 118.075 | 1.433 | 169.2015
| 130 | 126.5368 | 1.433 | 181.3272
| 135 | 134.9961 | 1.433 | 193.4494
| 140 | 143.4136 | 1.433 | 205.5117
| 145 | 151.7502 | 1.433 | 217.458
| 150 | 159.9667 | 1.433 | 229.2322
1) | エックス線装置の管電圧によるエネルギースペクトルが光子エネルギーに対応するとして、該当する換算係数を用いる。また、エックス線のエネルギースペクトルは、発生時のものと吸収又は散乱後とでは異なっているが、漏えい線量の算定に当たって、発生時のエネルギーの換算係数を用いる。なお、管電圧が80kVを超える場合は、換算係数の最大値1.433を用いる。
2) | 実効線量＝空気カーマ×換算係数
3) | ラグランジェ補間して求めた値。