## しゃへい計算
シンプキンの方法によるしゃへい計算例 |  |  | X線管からの漏えいも考慮する必要がある（散乱線ではビーム硬化するので）
Ｘ線ＣＴ装置の遮蔽計算
|  | 管電圧 | 135 | kVp |  |  | 厚み | 透過割合
|  | 散乱角度 | 150 | 度 |  | コンクリート(mm) | 150 | 0.0017622
[6 empty] | 鉛(mm) | 1.5 | 0.0029171
|  | K(μGy/(mAs) | Dt | W(mAs) | E/Ka(Sv/Gy) | U | T | d2(m) | d3(m) | a | F
| 散乱線 | 134.9061 | 5.1404e-06 | 480000 | 1.433 | 1 | 1 | 4.17 | 0.6 | 0.0033025 | 800
160
| 実効稼働負荷 | 480000 | mAs/週 |  | 管電流[mA] | 撮影時間[s/回] | 回転回数[回／人] | 撮影人数[人／日] | 稼働日数[日／週]
[5 empty] | 400 | 0.5 | 10 | 40 | 6
| 実効線量 | 0.50328 | μSv/週
Note on L13: DAS×320

## フィッテング定数
表 1 遮蔽体ごとのX線の減衰曲線を求めるためのフィッティング定数（α(mmー１）、β（mmー１）、γ）
管電圧25ー35kVpのデータはモリブデン陽極X線管、他のデータはタングステン陽極X線管
管電圧 |  | 鉛 |  |  | コンクリート |  |  | 石膏 |  |  | 鉄 |  |  | ガラス |  |  | 木（0.55gcm-3)
(kV) | α | β | γ | α | β | γ | α | β | γ | α | β | γ | α | β | γ | α | β | γ
25 | 49.52 | 194 | 0.3037 | 0.3904 | 1.645 | 0.2757 | 0.1576 | 0.7175 | 0.3048 | 9.364 | 41.25 | 0.3202 | 0.3804 | 1.543 | 0.2869 | 0.0223 | 0.0434 | 0.1937
30 | 38.8 | 178 | 0.3473 | 0.3173 | 1.698 | 0.3593 | 0.1208 | 0.7043 | 0.3613 | 7.406 | 41.93 | 0.3959 | 0.3061 | 1.599 | 0.3693 | 0.02166 | 0.03966 | 0.2843
35 | 29.55 | 164.7 | 0.3948 | 0.2528 | 1.807 | 0.4648 | 0.08878 | 0.6988 | 0.4245 | 5.716 | 43.41 | 0.4857 | 0.2396 | 1.694 | 0.4683 | 0.01901 | 0.03873 | 0.3732
40 |  |  |  | 0.1297 | 0.178 | 0.2189
45 |  |  |  | 0.1095 | 0.1741 | 0.2269
50 | 8.801 | 27.28 | 0.2957 | 0.09032 | 0.1712 | 0.2324 | 0.03883 | 0.0873 | 0.5105 | 1.817 | 4.84 | 0.4021 | 0.09721 | 0.1799 | 0.4912 | 0.01076 | 0.001862 | 1.17
55 | 7.839 | 25.92 | 0.3499 | 0.07422 | 0.1697 | 0.2454 | 0.03419 | 0.08315 | 0.5606 | 1.493 | 4.515 | 0.4293 | 0.08552 | 0.1661 | 0.5112 | 0.01012 | 0.001404 | 1.269
60 | 6.951 | 24.89 | 0.4198 | 0.06251 | 0.1692 | 0.2733 | 0.02985 | 0.07961 | 0.6169 | 1.183 | 4.219 | 0.4571 | 0.07452 | 0.1539 | 0.5304 | 0.009512 | 0.0009672 | 1.333
65 | 6.13 | 24.09 | 0.5019 | 0.05528 | 0.1696 | 0.3217 | 0.02609 | 0.07597 | 0.6756 | 0.9172 | 3.982 | 0.4922 | 0.06514 | 0.1443 | 0.5582 | 0.00899 | 0.000647 | 1.353
70 | 5.369 | 23.49 | 0.5881 | 0.05087 | 0.1696 | 0.3847 | 0.02302 | 0.07163 | 0.7299 | 0.7149 | 3.798 | 0.5378 | 0.05791 | 0.1357 | 0.5967 | 0.00855 | 0.000539 | 1.194
75 | 4.666 | 22.69 | 0.6618 | 0.04797 | 0.1663 | 0.4492 | 0.02066 | 0.06649 | 0.775 | 0.5793 | 3.629 | 0.5908 | 0.05291 | 0.128 | 0.6478 | 0.008203 | 0.0006421 | 1.062
80 | 4.04 | 21.69 | 0.7187 | 0.04583 | 0.1549 | 0.4926 | 0.01886 | 0.06093 | 0.8103 | 0.4921 | 3.428 | 0.6427 | 0.04955 | 0.1208 | 0.7097 | 0.007903 | 0.000864 | 0.9703
85 | 3.504 | 20.37 | 0.755 | 0.04398 | 0.1348 | 0.4943 | 0.01746 | 0.05558 | 0.8392 | 0.4355 | 3.178 | 0.6861 | 0.04721 | 0.114 | 0.7786 | 0.007686 | 0.001056 | 1.015
90 | 3.067 | 18.83 | 0.7726 | 0.04228 | 0.1137 | 0.469 | 0.01633 | 0.05039 | 0.8585 | 0.3971 | 2.913 | 0.7204 | 0.0455 | 0.1077 | 0.8522 | 0.007511 | 0.001159 | 1.081
95 | 2.731 | 17.07 | 0.7714 | 0.04068 | 0.09705 | 0.4406 | 0.01543 | 0.04571 | 0.8763 | 0.3681 | 2.654 | 0.7461 | 0.0441 | 0.1013 | 0.9222 | 0.007345 | 0.001133 | 1.116
100 | 2.5 | 15.28 | 0.7557 | 0.03925 | 0.08567 | 0.4273 | 0.01466 | 0.04171 | 0.8939 | 0.3415 | 2.42 | 0.7645 | 0.04278 | 0.09466 | 0.9791 | 0.00723 | 0.0009343 | 1.309
105 | 2.364 | 13.41 | 0.7239 | 0.03808 | 0.07862 | 0.4394 | 0.01397 | 0.03815 | 0.908 | 0.3135 | 2.227 | 0.7788 | 0.04143 | 0.08751 | 1.014 | 0.00705 | 0.0006199 | 1.365
110 | 2.296 | 11.7 | 0.6827 | 0.03715 | 0.07436 | 0.4752 | 0.01336 | 0.03521 | 0.9244 | 0.2849 | 2.061 | 0.7897 | 0.04008 | 0.08047 | 1.03 | 0.006921 | 0.0001976 | 3.309
115 | 2.265 | 10.21 | 0.6363 | 0.03636 | 0.07201 | 0.5319 | 0.01283 | 0.03271 | 0.9423 | 0.2579 | 1.922 | 0.8008 | 0.03878 | 0.07394 | 1.033 | 0.006864 | -0.0003908 | 0.6469
120 | 2.246 | 8.95 | 0.5873 | 0.03566 | 0.07109 | 0.6073 | 0.01235 | 0.03047 | 0.9566 | 0.2336 | 1.797 | 0.8116 | 0.03758 | 0.06808 | 1.031 | 0.006726 | -0.0008308 | 1.006
125 | 2.219 | 7.923 | 0.5386 | 0.03502 | 0.07113 | 0.6974 | 0.01192 | 0.02863 | 0.9684 | 0.213 | 1.677 | 0.8217 | 0.03652 | 0.06304 | 1.031 | 0.006584 | -0.001214 | 1.192
130 | 2.17 | 7.094 | 0.4909 | 0.03445 | 0.0716 | 0.7969 | 0.01155 | 0.02702 | 0.9802 | 0.1969 | 1.557 | 0.8309 | 0.03561 | 0.05874 | 1.037 | 0.006472 | -0.001539 | 1.285
135 | 2.102 | 6.45 | 0.4469 | 0.03394 | 0.07263 | 0.9099 | 0.01122 | 0.02561 | 0.9901 | 0.1838 | 1.44 | 0.8391 | 0.03481 | 0.05519 | 1.049 | 0.006306 | -0.001731 | 1.465
140 | 2.009 | 5.916 | 0.4018 | 0.03345 | 0.07476 | 1.047 | 0.01088 | 0.02436 | 0.9964 | 0.1724 | 1.328 | 0.8458 | 0.03407 | 0.05145 | 1.057 | 0.006191 | -0.001849 | 1.53
145 | 1.895 | 5.498 | 0.358 | 0.03296 | 0.07875 | 1.224 | 0.01056 | 0.02313 | 0.9987 | 0.1616 | 1.225 | 0.8519 | 0.03336 | 0.04795 | 1.063 | 0.006115 | -0.001869 | 1.498
150 | 1.757 | 5.177 | 0.3156 | 0.03243 | 0.08599 | 1.467 | 0.0103 | 0.02198 | 1.013 | 0.1501 | 1.132 | 0.8566 | 0.03266 | 0.04491 | 1.073 | 0.00602 | -0.001752 | 1.483

## 利用線錐空気カーマ
Ｘ線装置から利用線錐方向に１ｍ離れた地点での空気カーマ
kVp
135
8.0944 | mGy/(mA min)
134.9061 | μGy/(mA sec)

## 透過
シンプキンの方法によるしゃへい計算例
Ｘ線ＣＴ装置の遮蔽計算 | 135 | kVp
コンクリート
| 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ(mm) | 透過割合
|  | 0.03394 | 0.07263 | 0.9099 | 150 | 0.0017622
計算過程
3.14
102.7502
322.6308
320.4909
0.0017622
鉛
| 遮蔽パラメータ | α | β | γ | 厚さ(mm) | 透過割合
|  | 2.102 | 6.45 | 0.4469 | 1.5 | 0.0029171
計算過程
4.0685
4.0922
16.649
13.5805
0.0029171

## 散乱係数
kVp | 135
散乱係数 | 8.594 | 7.5855 | 6.7632 | 6.1165 | 5.6351 | 5.3084 | 5.126 | 5.0776 | 5.1525 | 5.3405 | 5.631 | 6.0136 | 6.4779 | 7.0133 | 7.6096 | 8.2561 | 8.9425 | 9.6584 | 10.3932
θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
散乱係数(1e-6) | 8.594 | 7.5855 | 6.7632 | 6.1165 | 5.6351 | 5.3084 | 5.126 | 5.0776 | 5.1525 | 5.3405 | 5.631 | 6.0136 | 6.4779 | 7.0133 | 7.6096 | 8.2561 | 8.9425 | 9.6584 | 10.3932
散乱係数（400cm2あたり）(1e-6) | 0.34376 | 0.30342 | 0.27053 | 0.24466 | 0.2254 | 0.21233 | 0.20504 | 0.2031 | 0.2061 | 0.21362 | 0.22524 | 0.24054 | 0.25911 | 0.28053 | 0.30438 | 0.33025 | 0.3577 | 0.38634 | 0.41573
θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
90度散乱係数との比 |  | 1.4204 | 1.2664 | 1.1453 | 1.0552 | 0.99399 | 0.95984 | 0.95077 | 0.9648 | 1 | 1.0544 | 1.126 | 1.213 | 1.3132 | 1.4249 | 1.5459 | 1.6745 | 1.8085 | 1.9461
0 | 0.34376
10 | 0.30342
20 | 0.27053
30 | 0.24466
40 | 0.2254
50 | 0.21233
60 | 0.20504
70 | 0.2031
80 | 0.2061
90 | 0.21362
100 | 0.22524
110 | 0.24054
120 | 0.25911
130 | 0.28053
140 | 0.30438
150 | 0.33025
160 | 0.3577
170 | 0.38634
180 | 0.41573